- B10仪表使用说明书

2015年7月版

一．主要参数

准确度：                  Ⅲ级

规格：                  （0~3000）d

非线性：                 ≤0.01%F.S

系统工作电压：           DC:5V

分度值：                 1/2/5/10/20/50  自由设定

大屏幕显示接口：         采样串行输出方式

AD输出速度：              40次/秒(可选择10或40)(B10只有10次/秒)

内部解析度：             ≤24万

蓄电池：					6V4Ah

交流电源			     使用适配器

输入：AC 120~240V

输出：DC 12V/500mA

二．传感器与仪表连接

三．串口连接示意图

RS232C

RXD  TXD  信号地

1       2       3       4       5       6       7      8

9      10      11     12      13      14      15

+OUT  -OUT (接大屏幕)

(图3-1 )  串行通讯和大屏幕显示输出接口信号引脚图

四．按键功能说明

本仪表的按键为释放时起作用，即按下并释放后才有效.

1.【功能】键，长按此键，仪表进入功能设置和参数设置状态，短按【功能】键，进入时间日期的查看和修改状态下

2.【警示】键，长按此键，仪表进入上下报警设置状态，短按【警示】键，则发送串口数据，另外在参数设置状态下，该键起确认作用。

3.【单位】键，短按【单位】键，仪表的称量单位在转换，另外在参数设置状态下，该键起数字切换的作用，和数字输入状态下，数字右移

4．【去皮】键，短按一下，仪表去皮，数字输入状态下，数字增加

5.【归零】键，短按一下，仪表在置零范围内置零，数字输入状态下，数字减少

五．仪表功能和操作说明

1.称重状态下长按【功能】键进入设置，显示第一大项”P2  TRA”。为串口设置项。此时连续按【功能】键则进入下一个大项，按【警示】键进入详细参数设置和保存及进入下一个详细参数，【单位】键用于一位参数的修改，和多位参数修改设置位，【去皮】键为 增加 键，【归零】键为 减少 键。

- 2.具体的调整参数如下

3.如果只是修改称量范围、分度值、重量校准，请参考P5 和 P7功能选项

| 大项 | 详细参数 | 功能 | 调整方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| P2 TRA (通讯设置) | tM * | 通讯模式，0为稳定连续发送1为连续发送模式，2为稳定发送模式，3为应答模式,4为手动发送模式 | 按【单位】键修改参数。按【警示】键进入下一详细参数设置。 |
|  | Adr ** | 通讯地址，在多机通讯时有用 | 同上 |
|  | b **** | ****为通讯波特率 | 同上 |
| P3 FUN (辅助功能参数设置) | Pr *** | 休眠参数设置，可以设为OFF（即不休眠），也可以按照30秒为一档 | 按【单位】键修改参数。按【警示】键进入下一详细参数设置。 |
|  | Lum * | * 表示亮度,LED显示亮度 | 同上 |
|  | Hd **d | 动态称重设置，如设置为OFF则关闭此功能，否则可以按照10个d为一档设置10个d到70个d的动态范围，比如：设置为20d则物体在20d范围内变动时，程序会自动计算一个最合适的平均值并锁定，锁定时会有长响一声，当重量变动超过这个范围时，则解除锁定，解除锁定时会有一声短响。其中――d表示只有重量回到0时才会解锁，但是需要重量在80个d范围内变动时才能锁定。 | 同上 |

六  错误代码提示信息

| 1 | ERR-3 | 输入数据数值有误 |
| --- | --- | --- |
| 2 | ERR-10 | 仪表精度过高，但可继续使用 |
| 3 | ----- | 请稍等，仪表内部进行运算，不要进行任何操作 |
| 4 | No | 操作失败 |
| 5 | yes | 操作成功 |
| 6 | LowBT | 电池电量低请充电 |
| 7 | Full | 超载提示（大于最大量程+8d） |

七  维护保养及注意事项

1.为保证仪表清晰和使用寿命，本仪表不宜放在阳光直射下使用，放置地点应较平整。

2.不宜放在粉尘及振动严重的地方使用，避免在潮湿的环境中使用。

3.传感器和仪表须可靠连接，系统应有良好的接地，远离强电场、强磁场，传感器和仪表应远离强腐蚀性物体，远离易燃易爆物品。

▲！不要在有可燃性气体或可燃性蒸汽的场合使用；不得使用在压力容器罐装系统。

▲！在雷电频繁发生的地区，必须安装可靠的避雷器，以确保操作人员人身安全，防止雷击损坏仪表及相应设备。

▲！传感器和仪表都是静电敏感设备，在使用中必须切实采取防静电措施，严禁在秤台上进行电焊操作或其他强电场操作；在雷雨季节，必须落实可靠的避雷措施，防止因雷击造成传感器和仪表的损坏，确保操作人员的人身安全和称重设备及相关设备的安全运行。

4.严禁使用强溶剂(如：苯、硝基类油)清洗机壳。

5.不得将液体或其他导电颗粒注入仪表内，以防仪表损坏和触电。

6.在插拔仪表与外部设备联接线前，必须先切断仪表及相应设备电源！

▲！在插拔传感器联接线前，必须先切断仪表电源（关机）！

▲！在插拔大屏幕联接线前，必须先切断仪表和大屏幕电源！

▲！在插拔通讯联接线前，必须先切断仪表和上位机电源！

7.仪表对外接口须严格按使用说明书中所标注的方法使用，不得擅自更改联接。本表在使用过程中，若出现故障，应立即拔下插头，送专业厂维修。一般非衡器专业生产厂家不要自行修理以免造成更大的损坏。

8.仪表内置的蓄电池为6V4Ah,属易耗品，不属三包范围。可以使用仪表配带的适配器（12V 500mA）插入仪表进行充电。

9.请使用独立电源，避免其它电器干扰

10.使用前，请先预热15分钟

11.避免将本产品放置于温度变化过大或者空气流动剧烈之场所，如冷气机出风口

12.本产品使用时，秤物不超出秤盘范围，确保准确性