B23称重显示器

使用说明书

上海芃轩电子科技有限公司

- 主要参数

- 准确度：3级n=3000

- 采样速度：10次/秒

- 传感器灵敏度范围：1.5～3mv/v

- 分度值：1/2/5/10/20/50可选

- 显示：6位2.3英寸8字LED数码管

- 使用电源：220v/50Hz（-2%~+2%）交流电

12v/10Ah免维护铅酸蓄电池（自备）

7．使用温度：0℃～40℃

8. 存储温度：-20℃～55℃

9. 相对湿度：≤80%

第二章 按键及其功能

1.【功能】：在称重状态下，长按，进入用户设置状态

短按，进入计数状态

2.【 *  】：开机后，长按，进入标定状态

3.【去皮】：称重状态下，按键，去除皮重

在输入数字状态下，按键，数字位移位

4.【置零】：称重状态下，按键，仪表显示为0

在输入数字状态下，按键，相应位数字增加

第三章 传感器与仪表的连接

1.传感器的连接采用9芯插头座，图2-3标注了各引脚的意义

2.仪表出厂为4芯制接法，即仪表内部的9芯传感器接头处1脚（V-）和2脚（S-）短接，6脚（V+）和7脚(S+)短接。

。

第四章  操作说明

一.  开机及开机自动置零

1.  接通电源后，仪表进行“000000～999999”的笔划自检，初始化完成后进入称重状态。

2.  开机时，如果秤台重量偏离零点，但仍在设置的置零范围以内，仪表将自动置零；若在设置的置零范围以外，仪表显示重量，此时须去除秤台上重物或调整秤体零位或重新标定、设置。

二.  手动置零 ( 半自动置零)

1.  在称重状态，若空秤时出现偏差，按【置零】键，可以使仪表回零。

2.  显示值偏离零点但仍在置零范围以内时，按【置零】键起作用，否则按【置零】  键不起作用。(此时必须重新标定或设置置零范围参数)

3.  只有仪表稳定时，才可以进行置零操作。

三.  除皮功能

在称重显示状态下，显示重量为正，且稳定时，按【去皮】键可将当前重量作为皮重扣除，此时仪表显示净重为0 ，净重标志符亮。

四. 用户功能设置

在称重状态下，长按【功能】键，进入用户设置模式，用户设置模式有P1~P12十二

种参数设置，按【去皮】键进行数值更改，按【* 】键选择下一个参数。参数描述如下：

1、P1    x      kg  Lb 转换

x=1:   kg显示

x=2:   Lb 显示

2、P2    x      保留

3、P3    x      保留

4、P4    x		  保留

5、P5    x      保留

6、P6    x      保留

7、P7    x              零点跟踪范围

x=0:       无跟踪

x=1:       0.5e

x=2:       1.0e

x=3:       1.5e

x=4:       2.0e

x=5:       2.5e

x=6:       3.0e

x=7:       3.5e

8、P8    x             置零键范围

X=0:	    0%FS

x=1:       2%FS

x=2:       4%FS

x=3:       10%FS

x=4:       20%FS

x=5:       100%FS

9、P9    x             开机零点范围

x=0:     0%FS

x=1:     2%FS

x=2:     4%FS

x=3:     10%FS

x=4:     20%FS

x=5:     50%FS

x=6:     100%FS

10、P10   x         保留

11、P11   X         保留

12、P12   X         保留

第五章   维护保养及注意事项

一. 为保证仪表清晰和使用寿命，本仪表不宜放在阳光直射下使用，放置地点应较平整。

二. 不宜放在粉尘及振动严重的地方使用，避免在潮湿的环境中使用。

三. 传感器和仪表须可靠连接，系统应有良好的接地，远离强电场、强磁场，传感器和仪表应远离强腐蚀性物体，远离易燃易爆物品。

四.  严禁使用强溶剂(如：苯、硝基类油)清洗机壳。

五.  不得将液体或其他导电颗粒注入仪表内，以防仪表损坏和触电。

六.  在插拔仪表与外部设备联接线前，必须先切断仪表及相应设备电源！

▲！不要在有可燃性气体或可燃性蒸汽的场合使用；不得使用在压力容器罐装系统。

▲！在雷电频繁发生的地区，必须安装可靠的避雷器，以确保操作人员人身安全，防止雷击损坏仪表及相应设备。

▲！传感器和仪表都是静电敏感设备，在使用中必须切实采取防静电措施，严禁在秤台上进行

电焊操作或其他强电操作；在雷雨季节，必须落实可靠的避雷措施，防止因雷击造成传感器和仪表损坏，确保操作人员的人身安全和称重设备及相关设备的安全运行。

▲！在插拔传感器联接线前，必须先切断仪表电源（关机）！

七.  公司忠告客户：使用本公司仪表前应对仪表进行检测验收。本公司仅对仪表自身质量负责，对仪表所处的系统问题不承担责任。

八. 仪表对外接口须严格按使用说明书中所标注的方法使用，不得擅自更改联接。本表在使用过程中 ，若出现故障，应立即拔下插头，送专业厂维修。一般非衡器专业生产厂家不要自行修理以免造成更大的损坏。本仪表不允许随意打开，否则不予保修。

第六章  信息提示

1.   Err 2   表示：零点标定时零点超出允许范围。（请检查秤台上是否有重物）

2.   Err 8  表示：标定时，输入数字超过最大值

3.  Err 10  表示：一个分度的内码过小，精度太高